## Messkette (S_ua)
Datum: | 2022-07-07 | bis 08.07.2022 |  | Messkette
Prüflings Typ: | B&K 8305 |  |  | Typ: | B&K 2650
Prüflings SN: | 1842876 |  |  | SN: | 1502245
Einrichtung | HF/SE09 |  |  | Kalib. vom.: | 2022-07-08
Auftraggeber: | Accelerator Meas |  |  | Dateiname: | ERGEBNISS_sheets\sinCal\20220708_8305_SN1842876_Auswertung.xlsx'
|  |  |  | LV-Settings: | 1,000 pC/Unit, 0,1 V/Unit out, LF-Limit: 0,3 Hz, HF-Limit: Lin.
Bearbeiter: | D. Nordmann
Hinweise: | Standardkalibrierung als SE-Aufnehmer (Referenzfläche auf Schwingarmatur), C_ges = 194 +/- 1 pF, C_Kabel = 119,8 pF
Betrag | [10 empty] | Phase
Frequenz | Sua | σSua | Sua | Sua | Sua | Sua | Sua | Sua | Sua | Sua | Frequenz | Δϕua | σΔϕua | Δϕua | Δϕua | Δϕua | Δϕua | Δϕua | Δϕua | Δϕua | Δϕua
| Mittelwert | rel. StAbw. | 135° | 135° | 45° | 45° | 225° | 225° |  |  |  | Mittelwert | rel. StAbw. | 135° | 135° | 45° | 45° | 225° | 225°
|  |  | 0° -- 180° | 90° -- 270° | 0° -- 180° | 90° -- 270° | 20° -- 200° | 135° -- 315° | [5 empty] | 0° -- 180° | 90° -- 270° | 0° -- 180° | 90° -- 270° | 20° -- 200° | 135° -- 315°
in Hz | in mV/(m/s²) | in % | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) |  |  | in Hz | in 1° | in % | in 1° | in 1° | in 1° | in 1° | in 1° | in 1° | in 1° | in 1°
10 | 12.9591 | 0.027596 | 12.955 | 12.9561 | 12.9622 | 12.9643 | 12.958 | 12.9593 |  |  | 10 | 183.0507 | 0.0020654 | 183.0529 | 183.0519 | 183.0538 | 183.0535 | 183.0448 | 183.0472
12.5 | 12.9716 | 0.023186 | 12.968 | 12.9684 | 12.9714 | 12.9717 | 12.9745 | 12.9753 |  |  | 12.5 | 182.4636 | 0.0060767 | 182.4659 | 182.4659 | 182.4735 | 182.4757 | 182.4501 | 182.4503
16 | 12.9793 | 0.030562 | 12.9766 | 12.9819 | 12.9797 | 12.9858 | 12.9762 | 12.9757 |  |  | 16 | 181.9547 | 0.004607 | 181.9575 | 181.9617 | 181.9574 | 181.9629 | 181.945 | 181.9434
20 | 12.9865 | 0.010489 | 12.9847 | 12.9857 | 12.9876 | 12.9885 | 12.9864 | 12.9863 |  |  | 20 | 181.5928 | 0.0018515 | 181.5948 | 181.5911 | 181.5953 | 181.5969 | 181.5883 | 181.5904
25 | 12.9939 | 0.0083844 | 12.9932 | 12.992 | 12.9948 | 12.9942 | 12.9943 | 12.9948 |  |  | 25 | 181.3074 | 0.00094406 | 181.3079 | 181.3077 | 181.3075 | 181.3099 | 181.3066 | 181.3046
31.5 | 13.0002 | 0.015086 | 12.9983 | 12.9972 | 13.0009 | 13.001 | 13.002 | 13.0018 |  |  | 31.5 | 181.054 | 0.0013009 | 181.0574 | 181.0528 | 181.0528 | 181.0566 | 181.0527 | 181.0518
40 | 13.0067 | 0.021393 | 13.0043 | 13.0045 | 13.0051 | 13.0057 | 13.0098 | 13.0106 |  |  | 40 | 180.8445 | 0.004418 | 180.8551 | 180.8531 | 180.8354 | 180.8381 | 180.8427 | 180.8424
46.7 | 13.0069 | 0.014743 | 13.0092 | 13.0092 | 13.0059 | 13.0066 | 13.0048 | 13.0055 |  |  | 46.7 | 180.7344 | 0.0019798 | 180.7373 | 180.7336 | 180.7375 | 180.7374 | 180.7294 | 180.7309
50 | 13.01 | 0.035645 | 13.0024 | 13.0156 | 13.0121 | 13.0069 | 13.0122 | 13.011 |  |  | 50 | 180.6956 | 0.019793 | 180.6396 | 180.6961 | 180.744 | 180.6777 | 180.6964 | 180.72
53.3 | 13.0079 | 0.0075165 | 13.0081 | 13.0063 | 13.0082 | 13.0092 | 13.0073 | 13.0081 |  |  | 53.3 | 180.6466 | 0.0051688 | 180.6407 | 180.6307 | 180.6551 | 180.6542 | 180.6496 | 180.6494
63 | 13.0115 | 0.015453 | 13.0119 | 13.0078 | 13.0122 | 13.0132 | 13.0108 | 13.0131 |  |  | 63 | 180.5741 | 0.0020737 | 180.5722 | 180.5678 | 180.5772 | 180.5781 | 180.5741 | 180.5753
80 | 13.0168 | 0.041838 | 13.0224 | 13.0091 | 13.0177 | 13.0208 | 13.0112 | 13.0198 |  |  | 80 | 180.4736 | 0.0017378 | 180.4689 | 180.4765 | 180.4747 | 180.4725 | 180.4772 | 180.4719
100 | 13.0194 | 0.029848 | 13.0159 | 13.0215 | 13.0177 | 13.0178 | 13.0263 | 13.0171 |  |  | 100 | 180.3683 | 0.0014037 | 180.3691 | 180.3664 | 180.3717 | 180.3707 | 180.3665 | 180.3656
125 | 13.023 | 0.022222 | 13.0209 | 13.0241 | 13.0215 | 13.0217 | 13.0284 | 13.0213 |  |  | 125 | 180.2955 | 0.003216 | 180.3023 | 180.2982 | 180.2973 | 180.2974 | 180.2858 | 180.2918
160 | 13.0261 | 0.017593 | 13.0252 | 13.0279 | 13.0251 | 13.0245 | 13.03 | 13.0242 |  |  | 160 | 180.2337 | 0.0016032 | 180.2366 | 180.2353 | 180.2351 | 180.2352 | 180.2299 | 180.2303
200 | 13.0294 | 0.016653 | 13.027 | 13.0293 | 13.0294 | 13.0291 | 13.0334 | 13.0281 |  |  | 200 | 180.1802 | 0.0018233 | 180.1771 | 180.1774 | 180.1842 | 180.1844 | 180.1784 | 180.1797
250 | 13.0343 | 0.01707 | 13.032 | 13.035 | 13.0348 | 13.0327 | 13.0381 | 13.033 |  |  | 250 | 180.1356 | 0.0022959 | 180.1434 | 180.1339 | 180.1364 | 180.1353 | 180.1327 | 180.132
315 | 13.0369 | 0.017116 | 13.0354 | 13.039 | 13.0364 | 13.0354 | 13.0403 | 13.0349 |  |  | 315 | 180.0849 | 0.0020206 | 180.0881 | 180.0873 | 180.0867 | 180.0868 | 180.0792 | 180.0815
400 | 13.0411 | 0.016605 | 13.0403 | 13.0427 | 13.0401 | 13.0397 | 13.0447 | 13.0391 |  |  | 400 | 180.0332 | 0.00092453 | 180.0313 | 180.031 | 180.0344 | 180.0347 | 180.033 | 180.0345
500 | 13.046 | 0.02011 | 13.0429 | 13.047 | 13.0457 | 13.0453 | 13.0506 | 13.0444 |  |  | 500 | 179.9866 | 0.0013674 | 179.9896 | 179.9884 | 179.987 | 179.9868 | 179.9826 | 179.9852
630 | 13.0475 | 0.018214 | 13.0471 | 13.0493 | 13.047 | 13.0461 | 13.0511 | 13.0443 |  |  | 630 | 179.9549 | 0.0020605 | 179.9574 | 179.9584 | 179.9566 | 179.9568 | 179.9499 | 179.9505
800 | 13.0595 | 0.012848 | 13.0583 | 13.0608 | 13.0591 | 13.0581 | 13.0622 | 13.0583 |  |  | 800 | 179.8747 | 0.0022365 | 179.8751 | 179.8776 | 179.8762 | 179.8788 | 179.8677 | 179.8728
1000 | 13.0674 | 0.013971 | 13.0663 | 13.0684 | 13.0669 | 13.0662 | 13.0705 | 13.0657 |  |  | 1000 | 179.7947 | 0.00054013 | 179.7947 | 179.7958 | 179.7952 | 179.7955 | 179.7938 | 179.7934
1250 | 13.0802 | 0.012039 | 13.0804 | 13.0817 | 13.08 | 13.0788 | 13.0823 | 13.0783 |  |  | 1250 | 179.6946 | 0.002621 | 179.6962 | 179.6962 | 179.6983 | 179.6993 | 179.6883 | 179.6891
1600 | 13.0951 | 0.015986 | 13.0946 | 13.0975 | 13.0938 | 13.0939 | 13.0979 | 13.0928 |  |  | 1600 | 179.5892 | 0.0016121 | 179.5932 | 179.5867 | 179.5922 | 179.5886 | 179.5881 | 179.5862
2000 | 13.1236 | 0.006378 | 13.1241 | 13.1242 | 13.1232 | 13.1232 | 13.1247 | 13.1225 |  |  | 2000 | 179.4627 | 0.0024804 | 179.4646 | 179.4635 | 179.4668 | 179.4668 | 179.4572 | 179.4571
2500 | 13.1636 | 0.015103 | 13.1663 | 13.1645 | 13.162 | 13.1609 | 13.1649 | 13.1631 |  |  | 2500 | 179.31 | 0.00036541 | 179.3099 | 179.3094 | 179.31 | 179.3108 | 179.3108 | 179.3093
3150 | 13.2294 | 0.010196 | 13.2313 | 13.2307 | 13.2281 | 13.2282 | 13.2293 | 13.2286 |  |  | 3150 | 179.1113 | 0.0021266 | 179.1148 | 179.1129 | 179.1132 | 179.1104 | 179.1123 | 179.1041
4000 | 13.3419 | 0.035108 | 13.3503 | 13.3438 | 13.3371 | 13.3391 | 13.3401 | 13.3408 |  |  | 4000 | 178.8385 | 0.0048852 | 178.848 | 178.8447 | 178.8414 | 178.8404 | 178.8323 | 178.8242
5000 | 13.5088 | 0.046188 | 13.5204 | 13.5094 | 13.5079 | 13.5054 | 13.5019 | 13.508 |  |  | 5000 | 178.5282 | 0.0041597 | 178.533 | 178.5394 | 178.5225 | 178.5233 | 178.5309 | 178.5203
6300 | 13.7953 | 0.11088 | 13.8248 | 13.7979 | 13.7863 | 13.7897 | 13.7831 | 13.7896 |  |  | 6300 | 178.1523 | 0.0056387 | 178.1583 | 178.1601 | 178.158 | 178.156 | 178.1473 | 178.1339
7500 | 14.1784 | 0.32887 | 14.2544 | 14.2137 | 14.1651 | 14.1624 | 14.1317 | 14.1433 |  |  | 7500 | 177.6872 | 0.034393 | 177.6205 | 177.6677 | 177.7552 | 177.7712 | 177.6531 | 177.6557
8000 | 14.3267 | 3.383 |  |  | 14.7319 | 14.7594 | 13.8736 | 13.942 |  |  | 8000 | 175.6576 | 0.20491 |  |  | 175.3781 | 175.3692 | 175.7594 | 176.1235
8500 | 14.3685 | 0.3882 | 14.3582 | 14.3259 | 14.323 | 14.328 | 14.4263 | 14.4496 |  |  | 8500 | 177.5743 | 0.056078 | 177.596 | 177.6965 | 177.4636 | 177.4449 | 177.6057 | 177.6391
9500 | 14.7841 | 0.18816 | 14.8037 | 14.7616 | 14.7674 | 14.7498 | 14.8046 | 14.8173 |  |  | 9500 | 177.129 | 0.019089 | 177.1347 | 177.1467 | 177.142 | 177.1637 | 177.1206 | 177.0663
10000 | 15.0071 | 0.16088 | 15.0303 | 14.9983 | 14.9846 | 14.9798 | 15.0103 | 15.0393 |  |  | 10000 | 176.9272 | 0.01339 | 176.9228 | 176.9406 | 176.9376 | 176.9518 | 176.9266 | 176.8837
10500 | 15.2421 | 0.19126 | 15.2737 | 15.2262 | 15.2136 | 15.2143 | 15.2453 | 15.2796 |  |  | 10500 | 176.7693 | 0.0092143 | 176.7816 | 176.7531 | 176.7855 | 176.7833 | 176.7632 | 176.7489
Bei 8 kHz gibt es eine starke Gehäuseresonanz, zusätzliche Messungen in der Umgebung von 8 kHz
7000 | 13.9817 | 0.09278 |  | 14.0034 | 13.9767 | 13.9826 | 13.9698 | 13.9758 |  |  | 7000 | 177.9446 | 0.012992 |  | 177.9464 | 177.9705 | 177.9636 | 177.9227 | 177.9196
7500 | 14.1605 | 0.22063 |  | 14.2105 | 14.1633 | 14.1604 | 14.1324 | 14.1358 |  |  | 7500 | 177.7029 | 0.031854 |  | 177.6714 | 177.7564 | 177.7721 | 177.6566 | 177.6578
7750 | 14.2812 | 0.47905 |  | 14.3885 | 14.2855 | 14.288 | 14.2145 | 14.2293 |  |  | 7750 | 177.4747 | 0.0633 |  | 177.3462 | 177.5921 | 177.5934 | 177.4082 | 177.4336
7900 | 14.4373 | 1.1027 |  | 14.6859 | 14.4495 | 14.4557 | 14.2918 | 14.3033 |  |  | 7900 | 177.0392 | 0.23012 |  | 176.3992 | 177.3927 | 177.395 | 176.9915 | 177.0176
8000 | 14.1266 | 4.3356 |  | 13.341 | 14.7324 | 14.7664 | 13.8745 | 13.9184 |  |  | 8000 | 174.7751 | 1.1499 |  | 171.2069 | 175.4913 | 175.421 | 175.7032 | 176.0533
8100 | 13.9671 | 0.99425 |  | 13.7258 | 13.9993 | 13.9983 | 14.0331 | 14.0791 |  |  | 8100 | 177.5466 | 0.38335 |  | 177.6702 | 176.8536 | 176.8244 | 178.2227 | 178.162
8250 | 14.1967 | 0.90142 |  | 14.1116 | 14.1067 | 14.0919 | 14.3324 | 14.3409 |  |  | 8250 | 177.663 | 0.16248 |  | 177.8194 | 177.3542 | 177.3434 | 177.9051 | 177.8927
8500 | 14.3712 | 0.41412 |  | 14.3317 | 14.3254 | 14.3283 | 14.42 | 14.4505 |  |  | 8500 | 177.5739 | 0.064334 |  | 177.6995 | 177.4643 | 177.444 | 177.6081 | 177.6537
8750 | 14.5166 | 0.3238 |  | 14.5159 | 14.4749 | 14.4825 | 14.516 | 14.5936 |  |  | 8750 | 177.4101 | 0.057967 |  | 177.4663 | 177.5463 | 177.3991 | 177.3643 | 177.2746
9000 | 14.5674 | 0.35519 |  | 14.5644 | 14.531 | 14.5039 | 14.6154 | 14.6225 |  |  | 9000 | 177.2055 | 0.024653 |  | 177.1976 | 177.2152 | 177.1889 | 177.2724 | 177.1532

## ERGEBNISSE
Frequenz | Beschleunigungsamplitude | Ladungsübertragungskoeffizent Betrag | rel. expanded Uncertainty | Measurement Device Magnitude | Phasenverzögerung | Expanded Uncertainty | Measurement Device Phase Shift | Phasenverzögerung | Expanded Uncertainty
\hertz | \metre\second\tothe{-2} | \pico\coulomb\metre\tothe{-1}\second\tothe{2} | \percent |  | \degree | \degree |  | \radian | \radian
vib_frequency vib_nominalFrequency | vib_nominalAccelerationAmplitude vib_accelerationAmplitude | vib_magnitudeTransferCoefCharge |  |  | vib_phase |  |  | vib_phase
{"de": "Frequenz", "en": "Frequency"} | {"de": "Beschleunigungsamplitude", "en": "Acceleration Amplitude"} | {"de": "Ladungsübertragungskoeffizent Betrag", "en": "Charge transfer coefficient magnitude"} |  |  | {"de": "Phasenverzögerung", "en": "Phase delay"} |  |  | {"de": "Phasenverzögerung", "en": "Phase delay"}
10 | 5 | 0.13017 | 0.1 | HF-B-NME | -0.017827 | 0.2 | HF-B-NME | -0.00031114 | 0.0034907
12.5 | 5 | 0.13017 | 0.1 | HF-B-NME | -0.025285 | 0.2 | HF-B-NME | -0.00044131 | 0.0034907
16 | 5 | 0.13016 | 0.1 | HF-B-NME | -0.023563 | 0.2 | HF-B-NME | -0.00041125 | 0.0034907
20 | 10 | 0.13016 | 0.1 | HF-B-NME | -0.017744 | 0.2 | HF-B-NME | -0.00030969 | 0.0034907
25 | 10 | 0.13017 | 0.1 | HF-B-NME | -0.0061027 | 0.2 | HF-B-NME | -0.00010651 | 0.0034907
31.5 | 10 | 0.13017 | 0.1 | HF-B-NME | -0.011506 | 0.2 | HF-B-NME | -0.00020081 | 0.0034907
40 | 10 | 0.13017 | 0.1 | HF-B-NME | -0.015585 | 0.2 | HF-B-NME | -0.00027201 | 0.0034907
50 | 50 | 0.13016 | 0.1 | HF-B-NME | -0.0081268 | 0.2 | HF-B-NME | -0.00014184 | 0.0034907
63 | 50 | 0.13013 | 0.1 | HF-B-NME | 0.00059164 | 0.2 | HF-B-NME | 1.0326e-05 | 0.0034907
80 | 50 | 0.13013 | 0.1 | HF-B-NME | 0.010921 | 0.2 | HF-B-NME | 0.0001906 | 0.0034907
100 | 50 | 0.13012 | 0.1 | HF-B-NME | -0.010078 | 0.2 | HF-B-NME | -0.0001759 | 0.0034907
125 | 50 | 0.13012 | 0.1 | HF-B-NME | -0.0098337 | 0.2 | HF-B-NME | -0.00017163 | 0.0034907
160 | 50 | 0.13012 | 0.1 | HF-B-NME | -0.001837 | 0.2 | HF-B-NME | -3.2061e-05 | 0.0034907
200 | 50 | 0.13012 | 0.1 | HF-B-NME | -0.0010285 | 0.2 | HF-B-NME | -1.7951e-05 | 0.0034907
250 | 50 | 0.13014 | 0.1 | HF-B-NME | 0.0042128 | 0.2 | HF-B-NME | 7.3528e-05 | 0.0034907
315 | 50 | 0.13014 | 0.1 | HF-B-NME | 0.0034319 | 0.2 | HF-B-NME | 5.9898e-05 | 0.0034907
400 | 50 | 0.13015 | 0.1 | HF-B-NME | 0.0025073 | 0.2 | HF-B-NME | 4.3761e-05 | 0.0034907
500 | 50 | 0.13018 | 0.1 | HF-B-NME | 0.0056345 | 0.2 | HF-B-NME | 9.834e-05 | 0.0034907
630 | 50 | 0.13017 | 0.1 | HF-B-NME | 0.030222 | 0.2 | HF-B-NME | 0.00052747 | 0.0034907
800 | 50 | 0.13027 | 0.1 | HF-B-NME | 0.015786 | 0.2 | HF-B-NME | 0.00027552 | 0.0034907
1000 | 100 | 0.13033 | 0.1 | HF-B-NME | 0.0078909 | 0.2 | HF-B-NME | 0.00013772 | 0.0034907
1250 | 100 | 0.13044 | 0.1 | HF-B-NME | -0.0071671 | 0.5 | HF-B-NME | -0.00012509 | 0.0087266
1600 | 100 | 0.13058 | 0.1 | HF-B-NME | 0.002444 | 0.5 | HF-B-NME | 4.2656e-05 | 0.0087266
2000 | 100 | 0.13085 | 0.1 | HF-B-NME | 0.003386 | 0.5 | HF-B-NME | 5.9096e-05 | 0.0087266
2500 | 100 | 0.13124 | 0.1 | HF-B-NME | 0.007494 | 0.5 | HF-B-NME | 0.00013079 | 0.0087266
3150 | 100 | 0.13188 | 0.1 | HF-B-NME | 0.0096954 | 0.5 | HF-B-NME | 0.00016922 | 0.0087266
4000 | 100 | 0.133 | 0.1 | HF-B-NME | -0.0024424 | 0.5 | HF-B-NME | -4.2629e-05 | 0.0087266
5000 | 100 | 0.13467 | 0.1 | HF-B-NME | -0.0080566 | 0.5 | HF-B-NME | -0.00014061 | 0.0087266
6300 | 100 | 0.13753 | 0.3 | HF-B-NME | 0.0099956 | 0.5 | HF-B-NME | 0.00017446 | 0.0087266
8000 | 100 | 0.14285 | 0.3 | HF-B-NME | -1.9697 | 0.5 | HF-B-NME | -0.034378 | 0.0087266
10000 | 100 | 0.14968 | 0.3 | HF-B-NME | -0.094805 | 0.5 | HF-B-NME | -0.0016547 | 0.0087266

## Verstärker (S_uq)
Datum: | 2022-07-07 |  |  | Messkette
Prüflings Typ: | B&K 8305 |  |  | Typ: | B&K 2650
Prüflings SN: | 1842876 |  |  | SN: | 1502245
Einrichtung | HF/SE09 |  |  | Kalib. vom.: | 44750
Auftraggeber: | Accelerator Meas |  |  | Dateiname: | ERGEBNISS_sheets\sinCal\20220708_8305_SN1842876_Auswertung.xlsx'
|  |  |  | LV-Settings: | 1,000 pC/Unit, 0,1 V/Unit out, LF-Limit: 0,3 Hz, HF-Limit: Lin.
Bearbeiter: | D. Nordmann
Hinweise: | Standardkalibrierung als SE-Aufnehmer (Referenzfläche auf Schwingarmatur), C_ges = 194 +/- 1 pF, C_Kabel = 119,8 pF
Aktuelle Werte |  |  |  |  | Letzte Kalibrierung (entfällt, da Messkette)
Frequenz | Suq | Δϕuq |  |  | Frequenz | Suq | Δϕuq |  | rel. Abw. | abs. Abw.
| Betrag | Phase |  |  |  | Betrag | Phase |  | Betrag | Phase
in Hz | in mV/pC | in 1° |  |  | in Hz | in mV/pC | in 1° |  | in % | in 1°
10 | 99.5749 | 3.066 |  |  | 10 |  |  |  | 100 | 3.066
12.5 | 99.6481 | 2.4857 |  |  | 12.5 |  |  |  | 100 | 2.4857
16 | 99.7185 | 1.9742 |  |  | 16 |  |  |  | 100 | 1.9742
20 | 99.7744 | 1.6055 |  |  | 20 |  |  |  | 100 | 1.6055
25 | 99.8251 | 1.3072 |  |  | 25 |  |  |  | 100 | 1.3072
31.5 | 99.8727 | 1.0576 |  |  | 31.5 |  |  |  | 100 | 1.0576
40 | 99.917 | 0.85 |  |  | 40 |  |  |  | 100 | 0.85
46.7 | 99.9438 | 0.7372 |  |  | 46.7 |  |  |  | 100 | 0.7372
50 | 99.956 | 0.6912 |  |  | 50 |  |  |  | 100 | 0.6912
53.3 | 99.9654 | 0.6525 |  |  | 53.3 |  |  |  | 100 | 0.6525
63 | 99.9912 | 0.5577 |  |  | 63 |  |  |  | 100 | 0.5577
80 | 100.0257 | 0.4426 |  |  | 80 |  |  |  | 100 | 0.4426
100 | 100.0567 | 0.3533 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 0.3533
125 | 100.083 | 0.2739 |  |  | 125 |  |  |  | 100 | 0.2739
160 | 100.1113 | 0.1954 |  |  | 160 |  |  |  | 100 | 0.1954
200 | 100.1349 | 0.131 |  |  | 200 |  |  |  | 100 | 0.131
250 | 100.157 | 0.0686 |  |  | 250 |  |  |  | 100 | 0.0686
315 | 100.178 | 0.0024 |  |  | 315 |  |  |  | 100 | 0.0024
400 | 100.1986 | -0.0698 |  |  | 400 |  |  |  | 100 | -0.0698
500 | 100.216 | -0.1446 |  |  | 500 |  |  |  | 100 | -0.1446
630 | 100.233 | -0.2335 |  |  | 630 |  |  |  | 100 | -0.2335
800 | 100.2492 | -0.342 |  |  | 800 |  |  |  | 100 | -0.342
1000 | 100.2632 | -0.4643 |  |  | 1000 |  |  |  | 100 | -0.4643
1250 | 100.2756 | -0.6122 |  |  | 1250 |  |  |  | 100 | -0.6122
1600 | 100.2876 | -0.8151 |  |  | 1600 |  |  |  | 100 | -0.8151
2000 | 100.297 | -1.043 |  |  | 2000 |  |  |  | 100 | -1.043
2500 | 100.3044 | -1.3253 |  |  | 2500 |  |  |  | 100 | -1.3253
3150 | 100.3101 | -1.6895 |  |  | 3150 |  |  |  | 100 | -1.6895
4000 | 100.313 | -2.1636 |  |  | 4000 |  |  |  | 100 | -2.1636
5000 | 100.312 | -2.7194 |  |  | 5000 |  |  |  | 100 | -2.7194
6300 | 100.3052 | -3.4399 |  |  | 6300 |  |  |  | 100 | -3.4399
7500 | 100.2953 | -4.1047 |  |  | 7500 |  |  |  | 100 | -4.1047
8000 | 100.2904 | -4.3818 |  |  | 8000 |  |  |  | 100 | -4.3818
8500 | 100.2843 | -4.6588 |  |  | 8500 |  |  |  | 100 | -4.6588
9500 | 100.2715 | -5.2127 |  |  | 9500 |  |  |  | 100 | -5.2127
10000 | 100.2636 | -5.4894 |  |  | 10000 |  |  |  | 100 | -5.4894
10500 | 100.2559 | -5.7665 |  |  | 10500 |  |  |  | 100 | -5.7665
Creator: | PXI-ELV-LV-calc_stats V3
AmpType: | BK2650 | SN: | 1502245 | Setting: 1.000 pC/Unit, 0.1 V/Unit out, 0.3 Hz, Lin.
C_cal (pF): | 9.9695 | C_ges (pF): | 194 | Charge
Datum | Uhrzeit | F_soll | S_io_r1 | rel Stabw_S_io_r1 | P_io_r1 | abs Stabw_P_io_r1 | S_io_r2 | rel Stabw_S_io_r2 | P_io_r2 | abs Stabw_P_io_r2 | S_io_total | rel Stabw_S_io_total | P_io_total | abs Stabw_P_io_total | f in Hz | S_uq in mV/pC | phi in 1°
2022-07-08 | 12:10 | 10 | 0.99202 | 2.2669e-06 | 183.0653 | 0.00044158 | 0.99341 | 2.2549e-06 | -176.9332 | 0.00017877 | 0.99271 | 1.5987e-06 | -176.934 | 0.0002382 | 10 | 99.5749 | 3.066
2022-07-08 | 12:11 | 12.5 | 0.99275 | 3.2207e-06 | 182.4849 | 0.00049028 | 0.99414 | 2.7709e-06 | -177.5135 | 0.00045534 | 0.99344 | 2.1243e-06 | -177.5143 | 0.00033455 | 12.5 | 99.6481 | 2.4857
2022-07-08 | 12:12 | 16 | 0.99345 | 7.8933e-06 | 181.9737 | 0.00098042 | 0.99484 | 9.5525e-06 | -178.0253 | 0.00069824 | 0.99414 | 6.1958e-06 | -178.0258 | 0.00060182 | 16 | 99.7185 | 1.9742
2022-07-08 | 12:12 | 20 | 0.994 | 1.3381e-06 | 181.6051 | 9.4355e-05 | 0.9954 | 1.4077e-06 | -178.3941 | 0.00032189 | 0.9947 | 9.7113e-07 | -178.3945 | 0.00016772 | 20 | 99.7744 | 1.6055
2022-07-08 | 12:13 | 25 | 0.9945 | 9.3511e-07 | 181.3069 | 0.00039297 | 0.99591 | 1.7732e-06 | -178.6925 | 0.00051666 | 0.99521 | 1.0023e-06 | -178.6928 | 0.00032456 | 25 | 99.8251 | 1.3072
2022-07-08 | 12:13 | 31.5 | 0.99497 | 1.984e-06 | 181.0572 | 0.00057993 | 0.99639 | 1.7286e-06 | -178.9419 | 0.00025894 | 0.99568 | 1.3157e-06 | -178.9424 | 0.00031756 | 31.5 | 99.8727 | 1.0576
2022-07-08 | 12:14 | 40 | 0.99541 | 1.8917e-06 | 180.8497 | 0.00042218 | 0.99683 | 9.9916e-07 | -179.1498 | 0.00038016 | 0.99612 | 1.0697e-06 | -179.15 | 0.00028406 | 40 | 99.917 | 0.85
2022-07-08 | 12:14 | 46.7 | 0.99568 | 1.4369e-06 | 180.737 | 0.00013297 | 0.9971 | 1.5519e-06 | -179.2626 | 0.00027868 | 0.99639 | 1.0575e-06 | -179.2628 | 0.00015439 | 46.7 | 99.9438 | 0.7372
2022-07-08 | 12:14 | 50 | 0.99576 | 1.3884e-05 | 180.6909 | 0.0012192 | 0.99727 | 5.6094e-06 | -179.3084 | 0.0010369 | 0.99651 | 7.4872e-06 | -179.3088 | 0.00080024 | 50 | 99.956 | 0.6912
2022-07-08 | 12:15 | 53.3 | 0.9959 | 7.27e-06 | 180.6523 | 0.0020451 | 0.99731 | 7.5102e-06 | -179.3473 | 0.0017555 | 0.9966 | 5.2263e-06 | -179.3475 | 0.0013476 | 53.3 | 99.9654 | 0.6525
2022-07-08 | 12:15 | 63 | 0.99615 | 9.5263e-06 | 180.5573 | 0.0008206 | 0.99757 | 1.2405e-05 | -179.442 | 0.0011134 | 0.99686 | 7.8203e-06 | -179.4423 | 0.00069155 | 63 | 99.9912 | 0.5577
2022-07-08 | 12:15 | 80 | 0.9965 | 4.4933e-06 | 180.4425 | 0.00050333 | 0.99792 | 4.1364e-06 | -179.5573 | 0.00040045 | 0.99721 | 3.0537e-06 | -179.5574 | 0.0003216 | 80 | 100.0257 | 0.4426
2022-07-08 | 12:16 | 100 | 0.99677 | 1.073e-05 | 180.3544 | 0.00039153 | 0.99826 | 4.967e-06 | -179.6477 | 0.0011764 | 0.99752 | 5.9118e-06 | -179.6467 | 0.00061994 | 100 | 100.0567 | 0.3533
2022-07-08 | 12:16 | 125 | 0.99706 | 3.1043e-06 | 180.274 | 0.0012112 | 0.99849 | 2.6787e-06 | -179.7261 | 0.0011056 | 0.99778 | 2.0501e-06 | -179.7261 | 0.00081996 | 125 | 100.083 | 0.2739
2022-07-08 | 12:16 | 160 | 0.99735 | 2.278e-06 | 180.1955 | 0.00090036 | 0.99877 | 1.8087e-06 | -179.8047 | 0.00030729 | 0.99806 | 1.4544e-06 | -179.8046 | 0.00047568 | 160 | 100.1113 | 0.1954
2022-07-08 | 12:16 | 200 | 0.99758 | 2.3644e-06 | 180.131 | 0.00032989 | 0.99901 | 2.3761e-06 | -179.869 | 9.3594e-05 | 0.9983 | 1.676e-06 | -179.869 | 0.00017146 | 200 | 100.1349 | 0.131
2022-07-08 | 12:17 | 250 | 0.99782 | 1.4999e-06 | 180.0687 | 0.00047786 | 0.99921 | 1.9938e-06 | -179.9315 | 0.00070574 | 0.99852 | 1.2475e-06 | -179.9314 | 0.00042615 | 250 | 100.157 | 0.0686
2022-07-08 | 12:17 | 315 | 0.99801 | 2.4775e-06 | 180.0026 | 0.00021715 | 0.99944 | 1.91e-06 | -179.9978 | 0.00073713 | 0.99872 | 1.5641e-06 | -179.9976 | 0.00038423 | 315 | 100.178 | 0.0024
2022-07-08 | 12:17 | 400 | 0.99822 | 1.5735e-06 | 179.9303 | 0.00035619 | 0.99964 | 2.1799e-06 | -180.0699 | 0.00048813 | 0.99893 | 1.3443e-06 | 179.9302 | 0.00030213 | 400 | 100.1986 | -0.0698
2022-07-08 | 12:17 | 500 | 0.99839 | 1.5307e-06 | 179.8556 | 0.00030677 | 0.99982 | 2.005e-06 | -180.1447 | 0.00021042 | 0.9991 | 1.2613e-06 | 179.8554 | 0.000186 | 500 | 100.216 | -0.1446
2022-07-08 | 12:17 | 630 | 0.99856 | 1.4038e-06 | 179.7667 | 0.00034427 | 0.99999 | 2.192e-06 | -180.2337 | 0.00013167 | 0.99927 | 1.3015e-06 | 179.7665 | 0.0001843 | 630 | 100.233 | -0.2335
2022-07-08 | 12:18 | 800 | 0.99872 | 2.2862e-06 | 179.6582 | 0.00030178 | 1.0001 | 1.6277e-06 | -180.3422 | 0.00017901 | 0.99943 | 1.4032e-06 | 179.658 | 0.00017544 | 800 | 100.2492 | -0.342
2022-07-08 | 12:18 | 1000 | 0.99886 | 1.3285e-06 | 179.5361 | 0.00010201 | 1.0003 | 1.3442e-06 | -180.4646 | 0.00038843 | 0.99957 | 9.4497e-07 | 179.5357 | 0.0002008 | 1000 | 100.2632 | -0.4643
2022-07-08 | 12:18 | 1250 | 0.99899 | 2.1744e-06 | 179.3883 | 0.00043534 | 1.0004 | 2.3651e-06 | -180.6127 | 0.00017188 | 0.9997 | 1.6064e-06 | 179.3878 | 0.00023402 | 1250 | 100.2756 | -0.6122
2022-07-08 | 12:18 | 1600 | 0.9991 | 1.5288e-06 | 179.1855 | 0.0002137 | 1.0005 | 1.342e-06 | -180.8156 | 9.3373e-05 | 0.99982 | 1.0171e-06 | 179.1849 | 0.0001166 | 1600 | 100.2876 | -0.8151
2022-07-08 | 12:18 | 2000 | 0.9992 | 1.5559e-06 | 178.9577 | 0.00046095 | 1.0006 | 2.2304e-06 | -181.0438 | 0.00044382 | 0.99991 | 1.3597e-06 | 178.957 | 0.00031994 | 2000 | 100.297 | -1.043
2022-07-08 | 12:19 | 2500 | 0.99927 | 1.8932e-06 | 178.6756 | 0.00021412 | 1.0007 | 1.5619e-06 | -181.3262 | 0.00016874 | 0.99998 | 1.2272e-06 | 178.6747 | 0.00013631 | 2500 | 100.3044 | -1.3253
2022-07-08 | 12:19 | 3150 | 0.99933 | 2.2682e-06 | 178.3118 | 0.00078927 | 1.0008 | 2.4283e-06 | -181.6908 | 0.00031466 | 1 | 1.6614e-06 | 178.3105 | 0.00042484 | 3150 | 100.3101 | -1.6895
2022-07-08 | 12:19 | 4000 | 0.99936 | 1.9053e-06 | 177.838 | 0.00038021 | 1.0008 | 1.9752e-06 | -182.1653 | 0.00027027 | 1.0001 | 1.3722e-06 | 177.8364 | 0.00023324 | 4000 | 100.313 | -2.1636
2022-07-08 | 12:19 | 5000 | 0.99935 | 1.3829e-06 | 177.2824 | 0.00028429 | 1.0008 | 2.2464e-06 | -182.7212 | 0.00035528 | 1.0001 | 1.319e-06 | 177.2806 | 0.00022751 | 5000 | 100.312 | -2.7194
2022-07-08 | 12:19 | 6300 | 0.99928 | 2.0477e-06 | 176.5624 | 0.00065968 | 1.0007 | 2.5972e-06 | -183.4422 | 0.00013358 | 0.99999 | 1.6537e-06 | 176.5601 | 0.00033653 | 6300 | 100.3052 | -3.4399
2022-07-08 | 12:20 | 7000 | 0.99923 | 3.0089e-06 | 176.1748 | 0.00045831 | 1.0007 | 2.8316e-06 | -183.8304 | 0.00064594 | 0.99994 | 2.0659e-06 | 176.1722 | 0.00039601 | 7000 | 100.3 | -3.8278
2022-07-08 | 12:20 | 7500 | 0.99918 | 1.972e-06 | 175.8982 | 0.00052452 | 1.0006 | 2.3715e-06 | -184.1075 | 0.00022355 | 0.99989 | 1.5421e-06 | 175.8953 | 0.00028509 | 7500 | 100.2953 | -4.1047
2022-07-08 | 12:20 | 7750 | 0.99916 | 2.245e-06 | 175.7598 | 0.00043087 | 1.0006 | 2.2492e-06 | -184.246 | 0.00044458 | 0.99987 | 1.5889e-06 | 175.7569 | 0.00030956 | 7750 | 100.2932 | -4.2431
2022-07-08 | 12:20 | 7900 | 0.99914 | 2.2405e-06 | 175.6767 | 0.00051765 | 1.0006 | 3.0642e-06 | -184.3292 | 0.00025404 | 0.99986 | 1.898e-06 | 175.6737 | 0.00028831 | 7900 | 100.2914 | -4.3263
2022-07-08 | 12:20 | 8000 | 0.99913 | 3.3614e-06 | 175.6212 | 0.00033075 | 1.0006 | 2.5603e-06 | -184.3847 | 0.00036508 | 0.99984 | 2.1127e-06 | 175.6182 | 0.00024631 | 8000 | 100.2904 | -4.3818
2022-07-08 | 12:20 | 8100 | 0.99912 | 1.4704e-06 | 175.5663 | 0.00060615 | 1.0005 | 3.1749e-06 | -184.44 | 0.0002422 | 0.99983 | 1.7495e-06 | 175.5631 | 0.00032637 | 8100 | 100.2891 | -4.4369
2022-07-08 | 12:21 | 8250 | 0.9991 | 2.7366e-06 | 175.4832 | 0.00035831 | 1.0005 | 2.4073e-06 | -184.5231 | 0.00035458 | 0.99981 | 1.8224e-06 | 175.48 | 0.00025205 | 8250 | 100.2873 | -4.52
2022-07-08 | 12:21 | 8500 | 0.99907 | 2.2031e-06 | 175.3444 | 0.00044538 | 1.0005 | 2.0895e-06 | -184.662 | 0.00050347 | 0.99978 | 1.5182e-06 | 175.3412 | 0.00033609 | 8500 | 100.2843 | -4.6588
2022-07-08 | 12:21 | 8750 | 0.99904 | 2.2002e-06 | 175.2058 | 0.00034751 | 1.0005 | 2.7976e-06 | -184.8005 | 0.00022435 | 0.99975 | 1.7796e-06 | 175.2027 | 0.00020682 | 8750 | 100.2813 | -4.7973
2022-07-08 | 12:21 | 9000 | 0.99901 | 2.3695e-06 | 175.0682 | 0.00023297 | 1.0004 | 3.965e-06 | -184.9386 | 0.00039059 | 0.99973 | 2.3095e-06 | 175.0648 | 0.0002274 | 9000 | 100.2784 | -4.9352
2022-07-08 | 12:21 | 9500 | 0.99894 | 3.3142e-06 | 174.7908 | 0.00024161 | 1.0004 | 2.536e-06 | -185.2162 | 0.00031785 | 0.99966 | 2.0866e-06 | 174.7873 | 0.00019963 | 9500 | 100.2715 | -5.2127
2022-07-08 | 12:21 | 10000 | 0.99887 | 2.9504e-06 | 174.5142 | 0.00041945 | 1.0003 | 3.1894e-06 | -185.493 | 0.00048287 | 0.99958 | 2.1724e-06 | 174.5106 | 0.0003198 | 10000 | 100.2636 | -5.4894
2022-07-08 | 12:21 | 10500 | 0.99879 | 3.1012e-06 | 174.2374 | 0.00029702 | 1.0002 | 2.6166e-06 | -185.7703 | 0.00027231 | 0.9995 | 2.0288e-06 | 174.2335 | 0.00020148 | 10500 | 100.2559 | -5.7665

## Vergleich PTB-Accelerator Meas
Datum: | 2020-06-17 | bis 18.06.2020 |  | Messkette #1 (Accelerator Meas-Ladungsverst.) | [5 empty] | Messkette #2 (PTB-LV)
Prüflings Typ: | B&K 8305 |  |  | Typ: | B&K 2626 |  |  |  |  | Typ: | B&K 2650
Prüflings SN: | 1842876 |  |  | SN: | 1629683 |  |  |  |  | SN: | 1502245
Einrichtung | HF/SE09 |  |  | Kalib. vom.: | entfällt |  |  |  |  | Kalib. vom.: | 2020-04-24
Auftraggeber: | Accelerator Meas |  |  | Dateiname: | O:\... |  |  |  |  | Dateiname: | O:\1-7\1-71\EigeneLadungsverstärker\Eigene_Normale_QM\2650\2020\Pruefmittel_HF-B-NME_PXI\20200424_BK2650_SN45_4Hz-20kHz_195pF.xlsx
|  |  |  | LV-Settings: | 1,30 pC/Unit, 0,1 V/Unit out, LF-Limit: 0,3 Hz, HF-Limit: Lin. |  |  |  |  | LV-Settings: | 1,000 pC/Unit, 0,1 V/Unit out, LF-Limit: 0,3 Hz, HF-Limit: Lin.
Bearbeiter: | D. Nordmann
Hinweise: | Aufnehmerüberprüfung (Ladungsverstärker herausgerechnet), Standardkalibrierung als SE-Aufnehmer (Referenzfläche auf Schwingarmatur), C_ges = 194 +/- 1 pF, C_Kabel = 119,8 pF
Betrag Accelerator Meas-Messkette (B&K 8305, S/N: 1842876 und B&K 2626, S/N: 1629683) | [6 empty] | interpolierte Werte
Frequenz | Sua | σSua | Sua | Sua | Sua | Sua | Sua | Sua | Sua | Sua | S_uq | S_qa | rel. Abw.
| Mittelwert | rel. StAbw. | 45° | 45° | 315° | 315° | interp. 45° | interp. 45° | interp. 315° | interp. 315° | Ford LV 2020 |  | Ford-PTB
|  |  | 0° -- 180° | 90° -- 270° | 0° -- 180° | 90° -- 270° | 0° -- 180° | 90° -- 270° | 0° -- 180° | 90° -- 270° | B&K 2626
in Hz | in mV/(m/s²) | in % | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/pC | in pC/(m/s²) | in %
10 | 9.807 | 0.055638 | 9.8112 | 9.8119 | 9.8011 | 9.8035 |  |  |  |  | 75.3573 | 0.13014 | 0.1147
12.5 | 9.8231 | 0.047251 | 9.8265 | 9.8275 | 9.818 | 9.8203 |  |  |  |  | 75.5124 | 0.13009 | 0.098004
16 | 9.8571 | 0.027904 | 9.8587 | 9.86 | 9.8539 | 9.8557 |  |  |  |  | 75.6644 | 0.13027 | 0.078047
20 | 9.8708 | 0.021482 | 9.8721 | 9.8726 | 9.8679 | 9.8705 |  |  |  |  | 75.7887 | 0.13024 | 0.066912
25 | 9.883 | 0.025175 | 9.8836 | 9.885 | 9.8794 | 9.884 |  |  |  |  | 75.9011 | 0.13021 | 0.058771
31.5 | 9.9048 | 0.025806 | 9.9074 | 9.9064 | 9.9017 | 9.9038 |  |  |  |  | 76.0082 | 0.13031 | 0.067896
40 | 9.9123 | 0.019656 | 9.9113 | 9.9115 | 9.9113 | 9.9153 |  |  |  |  | 76.1096 | 0.13024 | 0.038829
46.7 | 9.9203 | 0.043926 | 9.9174 | 9.917 | 9.9202 | 9.9265 |  |  |  |  | 76.1716 | 0.13024
50 | 9.9247 | 0.053296 | 9.9214 | 9.9209 | 9.9238 | 9.9321 | 9.921 | 9.9208 | 9.9237 | 9.9339 | 76.1983 | 0.13025 | 0.035269
53.3 | 9.9294 | 0.081106 | 9.9246 | 9.9245 | 9.9271 | 9.9413 |  |  |  |  | 76.2222 | 0.13027
63 | 9.932 | 0.055852 | 9.9333 | 9.9337 | 9.9369 | 9.924 |  |  |  |  | 76.283 | 0.1302 | -0.029311
80 | 9.9444 | 0.076518 | 9.9478 | 9.9505 | 9.946 | 9.9333 |  |  |  |  | 76.3632 | 0.13023 | -0.0096168
100 | 9.9456 | 0.0097149 | 9.9464 | 9.9452 | 9.9464 | 9.9445 |  |  |  |  | 76.4248 | 0.13014 | 0.034625
125 | 9.9551 | 0.0055968 | 9.9557 | 9.9553 | 9.9551 | 9.9543 |  |  |  |  | 76.5015 | 0.13013 | 0.021902
160 | 9.9647 | 0.0071649 | 9.9655 | 9.9645 | 9.9649 | 9.9638 |  |  |  |  | 76.5685 | 0.13014 | 0.022934
200 | 9.9734 | 0.0025964 | 9.9737 | 9.9732 | 9.9736 | 9.9732 |  |  |  |  | 76.6266 | 0.13016 | 0.025299
250 | 9.9813 | 0.0046608 | 9.9818 | 9.9812 | 9.9814 | 9.9807 |  |  |  |  | 76.683 | 0.13016 | 0.026951
315 | 9.989 | 0.0057691 | 9.9893 | 9.9886 | 9.9897 | 9.9885 |  |  |  |  | 76.7411 | 0.13017 | 0.02211
400 | 9.9981 | 0.0040111 | 9.9984 | 9.9977 | 9.9984 | 9.9977 |  |  |  |  | 76.8014 | 0.13018 | 0.025177
500 | 10.0075 | 0.003342 | 10.0075 | 10.0073 | 10.008 | 10.0073 |  |  |  |  | 76.8599 | 0.1302 | 0.020503
630 | 10.0148 | 0.0068785 | 10.0155 | 10.0144 | 10.0152 | 10.014 |  |  |  |  | 76.9255 | 0.13019 | 0.023711
800 | 10.032 | 0.0090415 | 10.0319 | 10.0308 | 10.033 | 10.0321 |  |  |  |  | 77.0015 | 0.13028 | 0.013847
1000 | 10.0475 | 0.0056157 | 10.0475 | 10.0469 | 10.0482 | 10.0473 |  |  |  |  | 77.0844 | 0.13034 | 0.018333
1250 | 10.0667 | 0.0030521 | 10.0667 | 10.0667 | 10.0672 | 10.0664 |  |  |  |  | 77.182 | 0.13043 | 0.016759
1600 | 10.0968 | 0.004854 | 10.0963 | 10.0966 | 10.0975 | 10.0966 |  |  |  |  | 77.3148 | 0.13059 | 0.0094507
2000 | 10.1364 | 0.0051915 | 10.1362 | 10.1359 | 10.1371 | 10.1365 |  |  |  |  | 77.4572 | 0.13086 | 0.018201
2500 | 10.1839 | 0.0061664 | 10.1832 | 10.1837 | 10.1847 | 10.1841 |  |  |  |  | 77.6162 | 0.13121 | 0.016298
3150 | 10.2564 | 0.011666 | 10.2564 | 10.2548 | 10.2577 | 10.2566 |  |  |  |  | 77.7854 | 0.13186 | 0.022885
4000 | 10.358 | 0.017552 | 10.3592 | 10.3595 | 10.3577 | 10.3555 |  |  |  |  | 77.9482 | 0.13288 | 0.033904
5000 | 10.5008 | 0.024484 | 10.5022 | 10.5034 | 10.5002 | 10.4975 |  |  |  |  | 78.0779 | 0.13449 | 0.02867
6300 | 10.7212 | 0.028322 | 10.7237 | 10.7237 | 10.72 | 10.7175 |  |  |  |  | 78.18 | 0.13714 | -0.025362
7500 | 10.9946 | 0.23021 | 11.0205 | 11.0122 | 10.9734 | 10.9725 |  |  |  |  | 78.232 | 0.14054
8000 | 11.1148 | 0.75247 | 11.2473 | 11.2439 | 11.0589 | 11.0533 | 11.0519 | 11.0542 | 11.1065 | 11.1027 | 78.2461 | 0.14205 | 0.32245
8500 | 11.163 | 0.75947 | 11.0833 | 11.0962 | 11.2396 | 11.2328 |  |  |  |  | 78.2563 | 0.14265
9500 | 11.4871 | 0.1912 | 11.4602 | 11.4786 | 11.5083 | 11.5014 |  |  |  |  | 78.2676 | 0.14677
10000 | 11.6585 | 0.17197 | 11.6348 | 11.6475 | 11.6772 | 11.667 | 11.6303 | 11.6529 | 11.6825 | 11.6759 | 78.2697 | 0.14895 | -0.11916
10500 | 11.8337 | 0.21616 | 11.8004 | 11.8272 | 11.8568 | 11.8504 |  |  |  |  | 78.2698 | 0.15119
Betrag PTB-Messkette (B&K 8305, S/N: 1864992 und B&K 2650, S/N: 1502245) | [6 empty] | interpolierte Werte
Frequenz | Sua | σSua | Sua | Sua | Sua | Sua | Sua | Sua | Sua | Sua | S_uq | S_qa
| Mittelwert | rel. StAbw. | 45° | 45° | 315° | 315° | interp. 45° | interp. 45° | interp. 315° | interp. 315° | PTB LV 2020
|  |  | 0° -- 180° | 90° -- 270° | 0° -- 180° | 90° -- 270° | 0° -- 180° | 90° -- 270° | 0° -- 180° | 90° -- 270° | B&K 2650
in Hz | in mV/(m/s²) | in % | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/(m/s²) | in mV/pC | in pC/(m/s²)
10 | 12.9504 | 0.004773 |  |  | 12.95 | 12.9509 |  |  |  |  | 99.6262 | 0.12999
12.5 | 12.9565 | 0.0018921 |  |  | 12.9567 | 12.9564 |  |  |  |  | 99.6979 | 0.12996
16 | 12.9869 | 0.0053507 |  |  | 12.9874 | 12.9864 |  |  |  |  | 99.7668 | 0.13017
20 | 12.9921 | 0.0006578 |  |  | 12.992 | 12.9922 |  |  |  |  | 99.8212 | 0.13015
25 | 12.9963 | 0.0087601 |  |  | 12.9955 | 12.9971 |  |  |  |  | 99.8702 | 0.13013
31.5 | 13.0115 | 0.012648 |  |  | 13.0127 | 13.0104 |  |  |  |  | 99.9163 | 0.13022
40 | 13.0134 | 0.0023607 |  |  | 13.0132 | 13.0136 |  |  |  |  | 99.9593 | 0.13019
46.7 | 13.0177 | 0.0051641 |  |  | 13.0173 | 13.0182
50 | 13.0197 | 0.0063922 |  |  | 13.0191 | 13.0204 |  |  | 13.0188 | 13.0203 | 99.9957 | 0.1302
53.3 | 13.0214 | 0.011321 |  |  | 13.0203 | 13.0224
63 | 13.0279 | 0.026495 |  |  | 13.0254 | 13.0303 |  |  |  |  | 100.0314 | 0.13024
80 | 13.0322 | 0.070931 |  |  | 13.0257 | 13.0388 |  |  |  |  | 100.065 | 0.13024
100 | 13.0213 | 0.038992 |  |  | 13.0249 | 13.0177 |  |  |  |  | 100.0941 | 0.13009
125 | 13.0258 | 0.031177 |  |  | 13.0286 | 13.0229 |  |  |  |  | 100.1205 | 0.1301
160 | 13.0303 | 0.031699 |  |  | 13.0332 | 13.0274 |  |  |  |  | 100.1477 | 0.13011 | Wert für die Stoßkalibrierung
200 | 13.0345 | 0.018188 |  |  | 13.0362 | 13.0328 |  |  |  |  | 100.1704 | 0.13012
250 | 13.0377 | 0.023583 |  |  | 13.0399 | 13.0356 |  |  |  |  | 100.1917 | 0.13013
315 | 13.0413 | 0.024432 |  |  | 13.0435 | 13.039 |  |  |  |  | 100.2121 | 0.13014
400 | 13.045 | 0.020605 |  |  | 13.0469 | 13.0431 |  |  |  |  | 100.2318 | 0.13015
500 | 13.0502 | 0.020962 |  |  | 13.0521 | 13.0483 |  |  |  |  | 100.2488 | 0.13018
630 | 13.0503 | 0.020656 |  |  | 13.0522 | 13.0484 |  |  |  |  | 100.2654 | 0.13016
800 | 13.0631 | 0.020789 |  |  | 13.065 | 13.0612 |  |  |  |  | 100.281 | 0.13026
1000 | 13.0704 | 0.016554 |  |  | 13.0719 | 13.0689 |  |  |  |  | 100.2944 | 0.13032
1250 | 13.0806 | 0.01511 |  |  | 13.082 | 13.0792 |  |  |  |  | 100.3064 | 0.13041
1600 | 13.0996 | 0.012482 |  |  | 13.1008 | 13.0984 |  |  |  |  | 100.3181 | 0.13058
2000 | 13.1269 | 0.017481 |  |  | 13.1285 | 13.1253 |  |  |  |  | 100.3271 | 0.13084
2500 | 13.1626 | 0.019465 |  |  | 13.1645 | 13.1608 |  |  |  |  | 100.3346 | 0.13119
3150 | 13.2273 | 0.016126 |  |  | 13.2289 | 13.2258 |  |  |  |  | 100.3402 | 0.13182
4000 | 13.3294 | 0.0026289 |  |  | 13.3296 | 13.3291 |  |  |  |  | 100.3432 | 0.13284
5000 | 13.4913 | 0.02149 |  |  | 13.4933 | 13.4892 |  |  |  |  | 100.3422 | 0.13445
6300 | 13.7631 | 0.067636 |  |  | 13.7697 | 13.7566 |  |  |  |  | 100.3364 | 0.13717
7500 | 14.0692 | 0.10436 |  |  | 14.0796 | 14.0589
8000 | 14.2047 | 0.25836 |  |  | 14.1772 | 14.1698 |  |  | 14.2432 | 14.2287 | 100.3218 | 0.14159
8500 | 14.4027 | 0.040829 |  |  | 14.4069 | 14.3985
9500 | 14.75 | 0.044846 |  |  | 14.7547 | 14.7453
10000 | 14.9572 | 0.095995 |  |  | 14.9597 | 14.9368 |  |  | 14.9704 | 14.9618 | 100.296 | 0.14913
10500 | 15.1822 | 0.036699 |  |  | 15.1862 | 15.1783

## Historie
Datum: | 2022-07-07 |  |  | Messkette
Prüflings Typ: | B&K 8305 |  |  | Typ: | B&K 2650
Prüflings SN: | 1842876 |  |  | SN: | 1502245
Einrichtung | HF/SE09 |  |  | Kalib. vom.: | 2022-07-08
Auftraggeber: | Accelerator Meas |  |  | Dateiname: | ERGEBNISS_sheets\sinCal\20220708_8305_SN1842876_Auswertung.xlsx'
|  |  |  | LV-Settings: | 1,000 pC/Unit, 0,1 V/Unit out, LF-Limit: 0,3 Hz, HF-Limit: Lin.
Bearbeiter: | D. Nordmann
Aktuelle Werte |  |  | Abweichung zu |  | Historische Werte (2018) |  |  | Abweichung zu |  | Historische Werte (2016) |  |  | Abweichung zu |  | Historische Werte (2014)
|  |  | Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | Datum:
Frequenz | S_ua |  |  |  | Frequenz | S_ua |  |  |  | Frequenz | S_ua |  |  |  | Frequenz | S_ua
| Betrag | Phase | rel. Abw. | Abw. Phase |  | Betrag | Phase | rel. Abw. | Abw. Phase |  | Betrag | Phase | rel. Abw. | Abw. Phase |  | Betrag | Phase
|  |  | Betrag |  |  |  |  | Betrag |  |  |  |  | Betrag
in Hz | in mV/(m/s²) | in Hz | % | 1° | in Hz | in mV/(m/s²) | in 1° | % | 1° | in Hz | in mV/(m/s²) | in 1° | % | 1° | in Hz | in mV/(m/s²) | in 1°
10 | 0.13014 | -0.017827 | 0.11874 |  | 10 | 0.12999 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
12.5 | 0.13017 | -0.025285 | 0.16586 |  | 12.5 | 0.12996 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5
16 | 0.13016 | -0.023563 | -0.0097274 |  | 16 | 0.13017 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
20 | 0.13016 | -0.017744 | 0.004186 |  | 20 | 0.13015 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
25 | 0.13017 | -0.0061027 | 0.026119 |  | 25 | 0.13013 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
31.5 | 0.13017 | -0.011506 | -0.043602 |  | 31.5 | 0.13022 |  |  |  | 31.5 |  |  |  |  | 31.5
40 | 0.13017 | -0.015585 | -0.0096332 |  | 40 | 0.13019 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
50 | 0.13016 | -0.0081268 | -0.034355 |  | 50 | 0.1302 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
63 | 0.13013 | 0.00059164 | -0.085526 |  | 63 | 0.13024 |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 63
80 | 0.13013 | 0.010921 | -0.079114 |  | 80 | 0.13024 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80
100 | 0.13012 | -0.010078 | 0.022637 |  | 100 | 0.13009 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
125 | 0.13012 | -0.0098337 | 0.016232 |  | 125 | 0.1301 |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 125
160 | 0.13012 | -0.001837 | 0.0042324 |  | 160 | 0.13011 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 160
200 | 0.13012 | -0.0010285 | -0.0036577 |  | 200 | 0.13012 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
250 | 0.13014 | 0.0042128 | 0.0079657 |  | 250 | 0.13013 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250
315 | 0.13014 | 0.0034319 | 0.0004348 |  | 315 | 0.13014 |  |  |  | 315 |  |  |  |  | 315
400 | 0.13015 | 0.0025073 | 0.0034473 |  | 400 | 0.13015 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400
500 | 0.13018 | 0.0056345 | 0.00056193 |  | 500 | 0.13018 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
630 | 0.13017 | 0.030222 | 0.010894 |  | 630 | 0.13016 |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 630
800 | 0.13027 | 0.015786 | 0.0041144 |  | 800 | 0.13026 |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
1000 | 0.13033 | 0.0078909 | 0.0079915 |  | 1000 | 0.13032 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
1250 | 0.13044 | -0.0071671 | 0.027497 |  | 1250 | 0.13041 |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | 1250
1600 | 0.13058 | 0.002444 | -0.004111 |  | 1600 | 0.13058 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 1600
2000 | 0.13085 | 0.003386 | 0.0053779 |  | 2000 | 0.13084 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
2500 | 0.13124 | 0.007494 | 0.037566 |  | 2500 | 0.13119 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500
3150 | 0.13188 | 0.0096954 | 0.045308 |  | 3150 | 0.13182 |  |  |  | 3150 |  |  |  |  | 3150
4000 | 0.133 | -0.0024424 | 0.12398 |  | 4000 | 0.13284 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000
5000 | 0.13467 | -0.0080566 | 0.16016 |  | 5000 | 0.13445 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000
6300 | 0.13753 | 0.0099956 | 0.26419 |  | 6300 | 0.13717
8000 | 0.14285 | -1.9697 | 0.88639 |  | 8000 | 0.14159
10000 | 0.14968 | -0.094805 | 0.36519 |  | 10000 | 0.14913

## QM_Frequenzen
| PASTE HERE |  |  | COPY
Frequenz | S_ua | Phasendiff. | Frequenz | S_ua | Phasendiff.
in Hz | in mV/(m/s²) | in ° | in Hz | in mV/(m/s²) | in °
100 | 12.6409 | 180.487 | 100 | 12.6409 | 180.487
| 12.6529 | 180.3835 | 125 | 12.6429 | 180.3783
125 | 12.6429 | 180.3783 | 160 | 12.648 | 180.3292
| 12.6444 | 180.3506 | 200 | 12.6565 | 180.2907
160 | 12.648 | 180.3292 | 250 | 12.6624 | 180.2664
| 12.6535 | 180.3175 | 315 | 12.6692 | 180.238
200 | 12.6565 | 180.2907 | 400 | 12.6753 | 180.207
| 12.6587 | 180.276 | 500 | 12.6825 | 180.1915
250 | 12.6624 | 180.2664 | 630 | 12.6932 | 180.1673
| 12.665 | 180.2454 | 800 | 12.6919 | 180.1672
| 12.6668 | 180.2414 | 1000 | 12.7054 | 180.1445
315 | 12.6692 | 180.238 | 1250 | 12.7148 | 180.1259
400 | 12.6753 | 180.207 | 1600 | 12.7349 | 180.111
500 | 12.6825 | 180.1915 | 2000 | 12.7567 | 180.1006
630 | 12.6932 | 180.1673 | 2500 | 12.7895 | 180.0871
800 | 12.6919 | 180.1672 | 3150 | 12.8399 | 180.0625
| 12.6985 | 180.1383 | 4000 | 12.923 | 180.0557
1000 | 12.7054 | 180.1445 | 5000 | 13.0392 | 180.0478
| 12.7131 | 180.1408 | 6300 | 13.2472 | 180.0282
1250 | 12.7148 | 180.1259 | 8000 | 13.579 | 179.9795
| 12.725 | 180.1278 | 10000 | 14.1905 | 179.9239
| 12.7294 | 180.1192 | 12500 | 15.0275 | 179.7968
1600 | 12.7349 | 180.111 | 16000 | 16.9192 | 179.5313
| 12.7454 | 180.1055 | 20000 | 20.4165 | 179.4477
2000 | 12.7567 | 180.1006
| 12.7719 | 180.0972
2500 | 12.7895 | 180.0871
| 12.8106 | 180.0798
| 12.8287 | 180.0727
3150 | 12.8399 | 180.0625
| 12.872 | 180.0829
4000 | 12.923 | 180.0557
| 12.9741 | 180.0377
5000 | 13.0392 | 180.0478
| 13.1169 | 180.0271
| 13.1912 | 180.0193
6300 | 13.2472 | 180.0282
| 13.279 | 180.0276
| 13.3598 | 180.0259
| 13.4648 | 179.9962
8000 | 13.579 | 179.9795
| 13.6853 | 179.9775
| 13.7895 | 179.9985
| 13.7591 | 182.8063
10000 | 14.1905 | 179.9239
| 14.3113 | 179.8981
| 14.4789 | 179.877
| 14.6552 | 179.8522
| 14.836 | 179.7928
12500 | 15.0275 | 179.7968
| 15.2428 | 179.7989
| 15.4921 | 179.7548
| 15.7145 | 179.7338
| 15.9025 | 179.8576
| 16.2767 | 179.3427
| 16.6092 | 179.6291
16000 | 16.9192 | 179.5313
| 17.2472 | 179.4618
| 17.5582 | 179.4184
| 17.9463 | 179.4183
| 18.3526 | 179.5025
| 18.8185 | 179.5519
| 19.3093 | 179.4987
| 19.8603 | 179.4969
20000 | 20.4165 | 179.4477

## Aufnehmer (S_qa)
Datum: | 2022-07-07 |  |  | Messkette |  |  | Berechnungsparameter
Prüflings Typ: | B&K 8305 |  |  | Typ: | B&K 2650 |  | Laufzeitkorr. | 6.976e-07
Prüflings SN: | 1842876 |  |  | SN: | 1502245 |  | Offsetkorr. | -180
Einrichtung | HF/SE09 |  |  | Kalib. vom.: | 44750
Auftraggeber: | Accelerator Meas |  |  | Dateiname: | ERGEBNISS_sheets\sinCal\20220708_8305_SN1842876_Auswertung.xlsx'
|  |  |  | LV-Settings: | 1,000 pC/Unit, 0,1 V/Unit out, LF-Limit: 0,3 Hz, HF-Limit: Lin.
Bearbeiter: | D. Nordmann
Hinweise: | Standardkalibrierung als SE-Aufnehmer (Referenzfläche auf Schwingarmatur), C_ges = 194 +/- 1 pF, C_Kabel = 119,8 pF
Betrag |  |  | Ergebnis | rel. MU | abs. MU | Phase |  |  |  |  | Ergebnis | abs. MU | Ergebnisse der Kalibrierung (Kalibrierschein)
Frequenz | Sua | Suu | Sua | U (k=2) | U (k=2) | Frequenz | Δϕua | Δϕuq | Δϕua - Δϕuq | Δϕqa | Δϕqa |  | Frequenz | Amplitude | Sua | Δϕqa
| Mittelwert | Betrag | Betrag |  |  |  | Mittelwert | Phase | Differenz | Laufzeitkorr. | Phase |  |  |  | Betrag | Phase
in Hz | in mV/(m/s²) | in mV/pC | in mV/(m/s²) | in % | in mV/(m/s²) | in Hz | in 1° | in 1° | in 1° | in 1° | in 1° | in 1° | in Hz | in m/s² | in mV/(m/s²) | in 1°
10 | 12.9591 | 99.5749 | 0.13014 | 0.2 | 0.00026029 | 10 | 183.0507 | 3.066 | 179.9847 | 179.9822 | -0.017827 | 0.3 | 10 | 5 | 0.13014 | -0.017827
12.5 | 12.9716 | 99.6481 | 0.13017 | 0.2 | 0.00026035 | 12.5 | 182.4636 | 2.4857 | 179.9779 | 179.9747 | -0.025285 | 0.3 | 12.5 | 5 | 0.13017 | -0.025285
16 | 12.9793 | 99.7185 | 0.13016 | 0.2 | 0.00026032 | 16 | 181.9547 | 1.9742 | 179.9805 | 179.9764 | -0.023563 | 0.3 | 16 | 5 | 0.13016 | -0.023563
20 | 12.9865 | 99.7744 | 0.13016 | 0.2 | 0.00026032 | 20 | 181.5928 | 1.6055 | 179.9873 | 179.9823 | -0.017744 | 0.3 | 20 | 10 | 0.13016 | -0.017744
25 | 12.9939 | 99.8251 | 0.13017 | 0.2 | 0.00026033 | 25 | 181.3074 | 1.3072 | 180.0002 | 179.9939 | -0.0061027 | 0.3 | 25 | 10 | 0.13017 | -0.0061027
31.5 | 13.0002 | 99.8727 | 0.13017 | 0.2 | 0.00026034 | 31.5 | 181.054 | 1.0576 | 179.9964 | 179.9885 | -0.011506 | 0.3 | 31.5 | 10 | 0.13017 | -0.011506
40 | 13.0067 | 99.917 | 0.13017 | 0.2 | 0.00026035 | 40 | 180.8445 | 0.85 | 179.9945 | 179.9844 | -0.015585 | 0.3 | 40 | 10 | 0.13017 | -0.015585
50 | 13.01 | 99.956 | 0.13016 | 0.2 | 0.00026032 | 50 | 180.6956 | 0.6912 | 180.0044 | 179.9919 | -0.0081268 | 0.3 | 50 | 50 | 0.13016 | -0.0081268
63 | 13.0115 | 99.9912 | 0.13013 | 0.2 | 0.00026025 | 63 | 180.5741 | 0.5577 | 180.0164 | 180.0006 | 0.00059164 | 0.3 | 63 | 50 | 0.13013 | 0.00059164
80 | 13.0168 | 100.0257 | 0.13013 | 0.2 | 0.00026027 | 80 | 180.4736 | 0.4426 | 180.031 | 180.0109 | 0.010921 | 0.3 | 80 | 50 | 0.13013 | 0.010921
100 | 13.0194 | 100.0567 | 0.13012 | 0.2 | 0.00026024 | 100 | 180.3683 | 0.3533 | 180.015 | 179.9899 | -0.010078 | 0.3 | 100 | 50 | 0.13012 | -0.010078
125 | 13.023 | 100.083 | 0.13012 | 0.2 | 0.00026024 | 125 | 180.2955 | 0.2739 | 180.0216 | 179.9902 | -0.0098337 | 0.3 | 125 | 50 | 0.13012 | -0.0098337
160 | 13.0261 | 100.1113 | 0.13012 | 0.2 | 0.00026023 | 160 | 180.2337 | 0.1954 | 180.0383 | 179.9982 | -0.001837 | 0.3 | 160 | 50 | 0.13012 | -0.001837
200 | 13.0294 | 100.1349 | 0.13012 | 0.2 | 0.00026024 | 200 | 180.1802 | 0.131 | 180.0492 | 179.999 | -0.0010285 | 0.3 | 200 | 50 | 0.13012 | -0.0010285
250 | 13.0343 | 100.157 | 0.13014 | 0.2 | 0.00026028 | 250 | 180.1356 | 0.0686 | 180.067 | 180.0042 | 0.0042128 | 0.3 | 250 | 50 | 0.13014 | 0.0042128
315 | 13.0369 | 100.178 | 0.13014 | 0.2 | 0.00026027 | 315 | 180.0849 | 0.0024 | 180.0825 | 180.0034 | 0.0034319 | 0.3 | 315 | 50 | 0.13014 | 0.0034319
400 | 13.0411 | 100.1986 | 0.13015 | 0.2 | 0.0002603 | 400 | 180.0332 | -0.0698 | 180.103 | 180.0025 | 0.0025073 | 0.3 | 400 | 50 | 0.13015 | 0.0025073
500 | 13.046 | 100.216 | 0.13018 | 0.2 | 0.00026036 | 500 | 179.9866 | -0.1446 | 180.1312 | 180.0056 | 0.0056345 | 0.3 | 500 | 50 | 0.13018 | 0.0056345
630 | 13.0475 | 100.233 | 0.13017 | 0.2 | 0.00026034 | 630 | 179.9549 | -0.2335 | 180.1884 | 180.0302 | 0.030222 | 0.3 | 630 | 50 | 0.13017 | 0.030222
800 | 13.0595 | 100.2492 | 0.13027 | 0.2 | 0.00026054 | 800 | 179.8747 | -0.342 | 180.2167 | 180.0158 | 0.015786 | 0.3 | 800 | 50 | 0.13027 | 0.015786
1000 | 13.0674 | 100.2632 | 0.13033 | 0.2 | 0.00026066 | 1000 | 179.7947 | -0.4643 | 180.259 | 180.0079 | 0.0078909 | 0.3 | 1000 | 100 | 0.13033 | 0.0078909
1250 | 13.0802 | 100.2756 | 0.13044 | 0.2 | 0.00026089 | 1250 | 179.6946 | -0.6122 | 180.3068 | 179.9928 | -0.0071671 | 0.3 | 1250 | 100 | 0.13044 | -0.0071671
1600 | 13.0951 | 100.2876 | 0.13058 | 0.3 | 0.00039173 | 1600 | 179.5892 | -0.8151 | 180.4043 | 180.0024 | 0.002444 | 0.5 | 1600 | 100 | 0.13058 | 0.002444
2000 | 13.1236 | 100.297 | 0.13085 | 0.3 | 0.00039254 | 2000 | 179.4627 | -1.043 | 180.5057 | 180.0034 | 0.003386 | 0.5 | 2000 | 100 | 0.13085 | 0.003386
2500 | 13.1636 | 100.3044 | 0.13124 | 0.3 | 0.00039371 | 2500 | 179.31 | -1.3253 | 180.6353 | 180.0075 | 0.007494 | 0.5 | 2500 | 100 | 0.13124 | 0.007494
3150 | 13.2294 | 100.3101 | 0.13188 | 0.3 | 0.00039565 | 3150 | 179.1113 | -1.6895 | 180.8008 | 180.0097 | 0.0096954 | 0.5 | 3150 | 100 | 0.13188 | 0.0096954
4000 | 13.3419 | 100.313 | 0.133 | 0.3 | 0.00039901 | 4000 | 178.8385 | -2.1636 | 181.0021 | 179.9976 | -0.0024424 | 0.5 | 4000 | 100 | 0.133 | -0.0024424
5000 | 13.5088 | 100.312 | 0.13467 | 0.4 | 0.00053867 | 5000 | 178.5282 | -2.7194 | 181.2476 | 179.9919 | -0.0080566 | 0.5 | 5000 | 100 | 0.13467 | -0.0080566
6300 | 13.7953 | 100.3052 | 0.13753 | 0.4 | 0.00055013 | 6300 | 178.1523 | -3.4399 | 181.5922 | 180.01 | 0.0099956 | 0.5 | 6300 | 100 | 0.13753 | 0.0099956
8000 | 14.3267 | 100.2904 | 0.14285 | 0.4 | 0.00057141 | 8000 | 175.6576 | -4.3818 | 180.0394 | 178.0303 | -1.9697 | 2 | 8000 | 100 | 0.14285 | -1.9697
10000 | 15.0071 | 100.2636 | 0.14968 | 0.4 | 0.0005987 | 10000 | 176.9272 | -5.4894 | 182.4166 | 179.9052 | -0.094805 | 0.5 | 10000 | 100 | 0.14968 | -0.094805
Bei 8 kHz gibt es eine starke Gehäuseresonanz, zusätzliche Messungen in der Umgebung von 8 kHz | #DIV/0!
Stoßwert (f = 160 Hz, â = 100 m/s²) |  |  | Ergebnis | rel. MU | abs. MU | Phase (Interpolation bei 8 kHz, siehe Fußnote 2 im Kalibrierschein)
Frequenz | Sua | Suq | Sqa | U (k=2) | U (k=2) | Frequenz | Δϕua | Δϕuq | Δϕua - Δϕuq | Δϕqa | Δϕqa
| Mittelwert | Betrag | Betrag |  |  |  | Mittelwert | Phase | Differenz | Laufzeitkorr. | Phase
in Hz | in mV/(m/s²) | in mV/pC | in pC/(m/s²) | in % | in pC/(m/s²) | in Hz | in 1° | in 1° | in 1° | in 1° | in 1°
160 | 13.0261 | 100.1113 | 0.13012 | 0.2 | 0.00026023 | 7500 | 177.6872 | -4.1047 | 181.7919 | 179.9084 | -0.091604
8500 | #VALUE! |  |  |  |  | 8000 | 177.6308 | -4.3818 | 182.0125 | 180.0034 | 0.0034177
8750 | 1.456 |  |  |  |  | 8500 | 177.5743 | -4.6588 | 182.2331 | 180.0984 | 0.098439
9000 | #VALUE!
Note on E10: Denis Nordmann: 10 Hz … 1 kHz = 0,2 % >1 kHz … 4 kHz = 0,3 % >4 kHz … 10 kHz = 0,4 % > 10 kHz … 15 kHz = 1 % > 15 kHz … 20 kHz = 2 %
Note on E50: Denis Nordmann: 10 Hz … 1 kHz = 0,2 % >1 kHz … 4 kHz = 0,3 % >4 kHz … 10 kHz = 0,4 % > 10 kHz … 15 kHz = 1 % > 15 kHz … 20 kHz = 2 %